ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На камеру УФ-бактерицидную для хранения стерильных медицинских инструментов

КБ-02 «Я»-ФП

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вес | Не более 20 кг | да |
| 2 | Размеры аппарата | 500х370х465 мм | да |
| 3 | Питание | Сеть переменного тока напряжением 220 В +/-10%, 50 Гц | да |
| 4 | Потребляемая мощность | 40 ВА | да |
| 5 | Время непрерывной работы. | Не более 168 часов с перерывом на перестерилизацию. | да |
| 6 | Условия эксплуатации | УХЛ 4.2, от +10 С° до +35 С°, относительная влажность 80% при t=25 С° | да |
| 7 | Облученность от источника УФ излучения в дальнем углу камеры. | 10 Вт/м² | да |
| 8 | Тип источника УФ излучения | Ртутная лампа низкого давления 15 W, с длиной волны 253,7 Нм. | да |
| 9 | Элементы управления | Кнопка включения/выключения, кнопки настройки показания текущего времени, кнопка отображения наработки УФ- лампы. | да |
| 10 | Цифровой дисплей. | Наличие | да |
| 11 | Индикаторы | Красный «Подготовка инструмента к использованию», Зеленый «Инструмент к использованию готов» | да |
| 12 | Защита персонала от УФ излучения. | Автоматическое отключение УФ лампы при открывании дверцы камеры, защитное полимерное стекло, не пропускающее УФ излучение при работе. | да |
| 13 | Выход на рабочий режим. | Не более 10 минут | да |
| 14 | Решетка из нержавеющей стали | Наличие | да |
| 15 | Допустимая нагрузка на решетку. | Не более 100 Н или 10 кг | да |
| 16 | Электробезопасность | ГОСТ Р50267.0 класс I тип В | да |
| 17 | Средний срок службы | 5 лет | да |
| 18 | Срок хранения | 1 год | да |
| 19 | Гарантийный срок | 1 год | да |
| 20 | Запасные части | Вставки плавкие 1А, 2 шт | да |
| 21 | Наличие упаковки для транспортировки | Наличие | да |
| 22 | Наличие сервисной службы | г. Ярославль | да |
| 23 | Наличие паспорта | на русском языке | да |